## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE | FABBISOGNO Numero/annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Fornitura e installazione di un Calibratore di Dose per radioisotopi di nuova generazione destinato alla sostituzione del modello guasto Biodex Atomlab 100, con caratteristiche tecniche non inferiori e compatibile con la cella di manipolazione preparati radioattivi marca: ITECO modello BLUE EYES. La fornitura deve prevedere anche la formazione del personale. | 1
Requisiti di compatibilità richiesti:
- La camera di ionizzazione deve essere installabile all'interno della cella ITECO BLUE EYES, mantenendo la schermatura e la sicurezza radiologica;
- Il sistema deve poter essere connesso al modulo elettronico remoto tramite cavo schermato ≥ 2 metri
Caratteristiche tecniche minime:
Camera di ionizzazione:
- a gas pressurizzato (argon o equivalente) schermata al piombo
- volume minimo 500 ml
- Linearità e stabilità certificate su tutto il range operativo
- Schermatura equivalente o superiore a 3 mm Pb
Range operativo e accuratezza
- Campo di misura: da 0,1 kBq a 20 GBq o equivalente
- Accuratezza: < ±5% o migliore
- Ripetibilità: CV ≤1%
- Gamma di linearità continua sull'intero range
Radioisotopi misurabili
Obbligatori: Tc99m, I123, Ra223, Y90, Lu177, Ac225
Disponibilità di fattori di calibrazione aggiuntivi configurabili dall'utente o aggiornabili via software
Unità elettronica di lettura
- Display digitale o schermo touchscreen
- Lettura diretta in MBq, kBq, µCi, mCi
- Correzione automatica del decadimento e misura del fondo
Garanzia minima: 24 mesi
Fornitura pezzi di ricambio e assistenza per almeno 10 anni
Disponibilità di presidio tecnico locale in Sicilia per manutenzioni ordinarie e straordinarie
NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. SONO AMMESSI PRODOTTI DI QUALSIASI MARCA CHE RISPETTINO I REQUISITI MINIMI E GARANTISCANO COMPATIBILITÀ CON LA CELLA MANIPOLAZIONE PREPARATI RADIOATTIVI ITECO BLUE EYES