## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE MATERIALE DI INTERESSE | FABBISOGNO Numero annuo | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | Scaffold vascolare riassorbibile a rilascio di farmaco. Il dispositivo richiesto deve essere indicato per il miglioramento del diametro luminale nelle lesioni arteriose infrapoplitee, in vasi con diametro di riferimento compreso tra 2,5 e 4,0 mm. | Nr. 30
scaffold realizzato in acido poli(L-lattico) (PLLA), polimero semicristallino completamente riassorbibile
rivestimento polimerico riassorbibile per il rilascio controllato del farmaco
rilascio di everolimus con densità di dose pari a 100 µg/cm²
quattro marker radiopachi in platino sullo scaffold, di cui due all’estremità prossimale e due all’estremità distale
sistema di rilascio dotato di pallone in Pebax 72D
rivestimento idrofilo Hydrocoat sulle componenti esterne del sistema di rilascio
lunghezze richieste: 18, 28 e 38 mm
diametri nominali richiesti: 2,50, 3,00, 3,50 e 3,75 mm
possibilità di espansione massima fino a 0,5 mm oltre il diametro nominale, nel rispetto delle indicazioni del fabbricante
spessore delle maglie pari a 99 µm per i diametri 2,50 e 3,00 mm, con caratteristiche dimensionali conformi alle specifiche tecniche del fabbricante per gli ulteriori diametri
compatibilità con introduttore da 5 F
compatibilità con filo guida da 0,014"
completo riassorbimento dello scaffold nel tempo
dispositivo sterile, monouso e provvisto di marcatura CE, conforme alla normativa vigente in materia di dispositivi medici
NB Le caratteristiche tecniche del dispositivo citato e la citazione dei prodotti, eventualmente, sopra indicati è effettuata esclusivamente quale riferimento tecnico-funzionale e non costituisce preferenza o vincolo di fornitura. Sono previste equivalenze, pertanto, si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.