## Foglio1
Denominazione Operatore Economico: …......................................................................................................
VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO Numero | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo della documetazione in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
TOURNIQUET PNEUMATICO PER CHIRURGIA DEGLI ARTI CON TIMER
| Sistema tourniquet pneumatico elettronico per ischemia controllata degli arti superiori e inferiori, destinato all’utilizzo in sala operatoria per procedure chirurgiche di chirurgia della mano e degli arti. | 2
Il dispositivo dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
1 | Sistema pneumatico elettronico/microprocessato per il controllo della pressione di ischemia, doppio, deve permettere di collegare, gonfiare e controllare contemporaneamente due fasce per ischemia, anche diverse tra loro (Doppio canale indipendente per utilizzo alternato o sequenziale)
2 | Utilizzo per arti superiori e inferiori, con possibilità di impiego in chirurgia della mano, chirurgia plastica e ricostruttiva, ortopedia e procedure sugli arti.
3 | Regolazione digitale e progressiva (5-10 mmHg) della pressione, con visualizzazione chiara dei valori impostati e dei valori effettivi.
4 | Range di pressione adeguato all’uso chirurgico, indicativamente fino ad almeno 500–600 mmHg, con possibilità di regolazione progressiva.
5 | Controllo automatico e continuo della pressione, con compensazione di eventuali variazioni o piccole perdite del circuito.
6 | Timer integrato per il monitoraggio del tempo di ischemia, con visualizzazione del tempo trascorso.
7 | Allarmi acustici e visivi almeno per: - sovrapressione; - sottopressione; - perdita di pressione; - disconnessione del circuito; - superamento del tempo impostato (multipli allarmi a tempi differenti); - batteria scarica; - anomalia di funzionamento.
8 | Sistema di sicurezza contro gonfiaggio o sgonfiaggio accidentale, con comandi protetti o conferma dell’operatore.
9 | Alimentazione da rete elettrica 220–240 V, 50/60 Hz.
10 | Batteria interna ricaricabile, con autonomia sufficiente a garantire la continuità di utilizzo in caso di temporanea assenza di alimentazione elettrica (funzionamento ibrido a rete e a batteria).
11 | Struttura compatta e facilmente trasportabile, preferibilmente montabile su carrello o supporto dedicato con ruote.
12 | Display ampio e leggibile, utilizzabile agevolmente in ambiente operatorio.
13 | Tubazioni e raccordi dedicati, resistenti, facilmente sanificabili e compatibili con i bracciali forniti.
14 | Bracciali/cuffie pneumatiche riutilizzabili o monouso, latex free, disponibili in diverse misure per: - arto superiore adulto; - avambraccio/braccio; - arto inferiore adulto; - coscia; - eventuali misure pediatriche o small, se disponibili.
15 | I bracciali dovranno essere facilmente applicabili, resistenti, sanificabili e idonei all’uso in sala operatoria.
16 | Il dispositivo dovrà essere facilmente pulibile e disinfettabile con prodotti comunemente utilizzati in ambiente ospedaliero.
17 | Presenza di manuale d’uso in lingua italiana.
18 | Il sistema dovrà essere conforme alla normativa vigente sui dispositivi medici, con marcatura CE secondo regolamento MDR UE 2017/745 o normativa applicabile.
19 | Dovrà essere garantita la fornitura di assistenza tecnica, manutenzione e disponibilità di parti di ricambio/accessori.
20 | Dovrà essere inclusa formazione iniziale del personale sanitario utilizzatore, ove necessaria.
Configurazione minima richiesta
21 | La fornitura dovrà comprendere almeno: - n. 1 unità centrale tourniquet elettronico/pneumatico; - n. 1 cavo di alimentazione; - n. 1 batteria interna ricaricabile, se prevista dal modello; - tubazioni/raccordi necessari al funzionamento; - set di cuffie/bracciali per arto superiore e inferiore adulto; - manuale d’uso in italiano; - carrello/supporto
Garanzia e assistenza
22 | La ditta fornitrice dovrà garantire: - garanzia minima di almeno 24 mesi; - assistenza tecnica autorizzata; - tempi certi di intervento in caso di guasto; - disponibilità di accessori e ricambi; - eventuale manutenzione preventiva secondo indicazioni del produttore.
L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.
Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti, dimostrate ai sensi degli art.li 79 e 105 del D.Lgs. 36/2023, Allegati II.5 e II.8
Il Legale Rappresenate
….............................................