## Foglio1
Denominazione Operatore Economico: …......................................................................................................
VOCE | DESCRIZIONE | FABBISOGNO Numero | PREZZO UNITARIO mercato nazionale e comunitario (non del prezzo a listino) | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo della documetazione in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
| Armadio refrigerato ad anta singola, dedicato alla conservazione di medicinali soggetti alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., che necessitano di conservazione a temperatura controllata | 1
L'apparecchiatura dovrà possedere, come requisiti minimi, le seguenti caratteristiche
1 | Tipologia: Armadio refrigerato professionale ad anta singola per conservazione di medicinali
2 | Destinazione d'uso: Conservazione di medicinali soggetti al D.P.R. 309/90 e s.m.i., ove prevista la conservazione a temperatura controllata
3 | Range di temperatura generale: 0 °C – 15 °C
4 | Range di temperatura impostabile: 2 °C – 8 °C
5 | Temperatura di esercizio: 4 °C
6 | Capacità: Circa 700 litri
7 | Porta: In acciaio
8 | Materiale interno: Acciaio inox
9 | Isolamento: Poliuretano (PU), spessore circa 75 mm
10 | Chiusura: Presente, con sistema di chiusura idoneo a impedire l'accesso non autorizzato
11 | Piedi/ruote: Presenti
12 | Ripiani: Da 4 a 6
13 | Sistema di refrigerazione: A ventilazione forzata
14 | Gas refrigerante: R290
15 | Termoregistrazione: Presente
Garanzia e assistenza
16 | La ditta fornitrice dovrà garantire: - garanzia minima di almeno 24 mesi; - assistenza tecnica autorizzata; - tempi certi di intervento in caso di guasto; - disponibilità di accessori e ricambi; - eventuale manutenzione preventiva secondo indicazioni del produttore.
L'articolo per essere ritenuto conforme dovrà possedere tutti i requisiti minimi.
Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti, dimostrate ai sensi degli art.li 79 e 105 del D.Lgs. 36/2023, Allegati II.5 e II.8
Il Legale Rappresenate
….............................................