## COLONNA LAPAROSCOPICA
N. | COLONNA LAPAROSCOPICA
| N. 2 MONITOR MEDICALI UHD 3D4K | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE di potere soddisfare il Bisogno Sanitario contrassegnando con SI/NO | CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE il tipo di documento prodotto, la pagina ed il rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | (2 per ciascuna colonna) Monitor specifico per uso chirurgico (classe medica) con tecnologia LED o OLED.
2 | Completo di carrello porta monitor.
3 | Diagonale dello schermo (monitor operatore) non inferiore a 30 pollici e non superiore a 36 pollici (INDICARE DATO NELLE NOTE)
4 | Diagonale dello schermo (monitor di servizio) non inferiore a 27 pollici.(INDICARE DATO NELLE NOTE)
5 | Risoluzione nativa minima Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) per il massimo dettaglio delle strutture anatomiche.
6 | Superficie frontale dello schermo protetta da vetro antiriflesso, lavabile e disinfettabile con i comuni protocolli ospedalieri.
7 | Ingressi video digitali configurati per segnali 4K nativi: almeno 1 ingresso 12G-SDI (o 4 ingressi 3G-SDI) e almeno 1 ingresso HDMI 2.0 o DisplayPort.
8 | Dotazione di 1 stativo carrellato per il monitor principale.
9 | Collegamento e sincronizzazione dei due monitor sia con che senza cavo 3D -4K
PROCESSORE D'IMMAGINE (CCU) E TESTA TELECAMERA
10 | Unità di controllo (CCU) digitale in grado di elaborare ed emettere un segnale video nativo UHD 4K a 50/60 Hz.
11 | Processore che possa gestire teste camera mono, Full HD, 4K /ICG , Videolaparoscopi 4K 3D ICG .
12 | Salvataggio per ciascun operatore dei parametri video dedicati.
13 | Testa telecamera provvista di sensore ad alta definizione a tecnologia dello stato solido (CMOS) con risoluzione nativa 4K.
14 | Presenza sulla testa telecamera di almeno 2 pulsanti programmabili per la gestione diretta da parte del chirurgo delle funzioni principali (es. bilanciamento del bianco, cattura immagini, attivazione filtri).
15 | Testa telecamera interamente impermeabile, immergibile in soluzioni disinfettanti e compatibile con i sistemi di sterilizzazione a bassa temperatura (plasma di perossido d'idrogeno) e/o autoclavabile.
16 | Sistema PIP tra immagine standard live e le diverse modalità di visualizzazione tissutale o tra sorgenti differenti.
SISTEMA DI VISIONE DELLA FLUORESCENZA
17 | Tecnologia integrata nativamente nel processore d'immagine e nella testa telecamera che consente il passaggio immediato dalla modalità a luce bianca alla modalità a fluorescenza (ICG).
18 | Il sistema deve permettere la visualizzazione simultanea o alternata del segnale a fluorescenza sovrapposto all'immagine anatomica reale in alta definizione, per la mappatura dell'albero biliare e la verifica della perfusione tissutale vascolare.
SORGENTE LUMINOSA MEDICALE
19 | Tecnologia di illuminazione a LED o Laser-LED ad alta efficienza e temperatura colore ottimizzata per la chirurgia laparoscopica; necessaria doppia sorgente, una a luce bianca e l'altra per la gestione della fluorescenza mediante utilizzo dell'ICG.
20 | Vita utile operativa dichiarata della sorgente luminosa (durata dei LED) non inferiore a 10.000 ore senza perdita di resa cromatica. (INDICARE NELLE NOTE VITA UTILE OPERATIVA ESPRESSA IN ORE)
21 | Regolazione automatica e dinamica dell'intensità luminosa gestita direttamente dal processore d'immagine e dalla testa camera in base alla distanza dai tessuti.
22 | Collegamento con telecamera per commutazione da questa tra luce bianca e fluorescenza.
INSUFFLATORE ELETTRONICO DI CO2 AD ALTO FLUSSO
23 | Specifico per applicazioni laparoscopiche avanzate, con portata massima erogabile continua non inferiore a 40 litri/minuto (40 l/min) (INDICARE DATO NELLE NOTE)
24 | Sistema di preriscaldamento del gas CO2 per immettere il flusso in addome a temperatura corporea (circa 37°C), e con umidificazione limitando l'ipotermia del paziente e riducendo l'appannamento delle ottiche; sono ammesse soluzioni realizzate anche mediante moduli/accessori dedicati esterni o standalone, purchè marcati CE in combinazione e inclusi nella fornitura.
25 | Sistemi di sicurezza elettronici con allarmi visivi e acustici per anomalie di sovrapressione addominale, ostruzione dei tubi, deconnessione della linea e bombola in esaurimento, con scarico automatico della pressione in eccesso.
26 | Aspirazione integrata dei fumi in doppia modalità, continua o correlata all'uso di elettrochirurgia (dispositivo HF), anche mediante accessorio dedicato facente parte della medesima fornitura, purché a comando automatico.
MODULO DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DIGITALE
27 | Unità di videoregistrazione digitale medicale integrata nel processore o standalone in grado di memorizzare immagini statiche e sequenze video in risoluzione 4K 3D.
28 | Archiviazione dei file su disco rigido interno e salvataggio diretto su memorie USB esterne accessibili dal pannello frontale Del modulo di registrazione utilizzando formati standard non proprietari (JPEG per le foto, MP4 o AVI per i video).
DOTAZIONE DI OTTICHE LAPAROSCOPICHE (per singola colonna)
28 | N. 2 Ottiche laparoscopiche rigide con diametro 10 mm (oppure 5 mm se idonea alle procedure standard), direzione di visione 0°, ad altissima definizione ottica ottimizzata per il 4K e compatibili con lo spettro della luce a fluorescenza (ICG), interamente autoclavabili e completi di 2 cavi luce
29 | N. 2 Ottiche laparoscopiche rigide con diametro 10 mm, direzione di visione 30°, ad altissima definizione ottica ottimizzata per il 4K e compatibili con lo spettro della luce a fluorescenza (ICG), interamente autoclavabili e completi di 2 cavi luce.
30 | Cestelli dedicati per la sterilizzazione.
N. 1 LAPAROSCOPIO FULL HD /4K/ 3D/ICG completo di cavo luce e cestello di sterilizzazione per singola colonna
«ESOSCOPIO» INTEGRATO O COMUNQUE COLLEGABILE AL SISTEMA.Nel dettaglio si richiede la dotazione per ogni colonna di:
31 | Ottica/telecamera per chirurgia open ICG dedicata
GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK
Garanzia FULL RISK ≥ 24 mesi, inclusi danni accidentali di qualsiasi tipo (devono essere esclusi solo ed unicamente i danni di natura dolosa comprovati).
Inclusione totale di: manutenzione correttiva; manutenzione preventiva; verifiche di sicurezza; controlli funzionali e di qualità.
Inclusione di tutte le parti di ricambio.
Inclusione dei consumabili di manutenzione (esclusi solo monouso per pazienti).
Inclusione di tutte le licenze e chiavi hardware/software.
Inclusione di tutti gli aggiornamenti tecnologici necessari.
Tempo di primo intervento (anche da remoto): entro 30 minuti.
Tempo massimo di ripristino-risoluzione guasti: 48 ore solari.
Disponibilità di fornire un'apparecchiatura muletto in caso di guasti non risolvibili entro le 48 ore solari.
Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo.
Training incluso almeno 3 giorni.
Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno).
Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5).
Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno).
Programmazione attività periodiche da condividere con la Stazione Appaltante.