- n. 5 ventilatori

| # CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME | # CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO DA CUI SI PUO’ EVINCERE LA CARATTRISTICA TECNICA RICHIESTA | # EVENTUALI NOTE |
| --- | --- | --- |
| - Ventilatore polmonare portatile |  |  |
| - Idoneo per pazienti adulti e pediatrici |  |  |
| - Design compatto e trasportabile, idoneo all’utilizzo in ambiente ospedaliero, domiciliare e durante il trasporto del paziente |  |  |
| - Display a colori per visualizzazione dei parametri ventilatori e delle impostazioni. |  |  |
| - Possibilità di visualizzazione dei trend dei parametri ventilatori e gestione degli allarmi. |  |  |
| - Memoria interna per registrazione dei dati di ventilazione. |  |  |
| - Interfaccia di comunicazione per esportazione dati (es. USB o equivalente). |  |  |
| - Alimentazione da rete elettrica. |  |  |
| - Batteria interna ricaricabile per funzionamento autonomo durante spostamenti o trasporto |  |  |
| - Compatibilità con circuito monotubo per ventilazione non invasiva con valvola espiratoria o sistema di fuga intenzionale. |  |  |
| # Il ventilatore deve supportare almeno le seguenti modalità ventilatorie per NIV: |  |  |
| - CPAP |  |  |
| - Bilevel (S/T) |  |  |
| - PSV – Pressure Support Ventilation |  |  |
| - Modalità con target di volume o supporto automatico alla ventilazione (es. AVAPS o equivalente) |  |  |
| # Possibilità di somministrazione di ossigeno con regolazione della FiO₂ tramite connessione alla macchina. |  |  |
| # Il dispositivo deve consentire la regolazione almeno dei seguenti parametri: |  |  |
| - Pressione inspiratoria (IPAP) |  |  |
| - Pressione espiratoria (EPAP/PEEP) |  |  |
| - Frequenza respiratoria di backup |  |  |
| - Tempo inspiratorio |  |  |
| - Livello di supporto pressorio |  |  |
| # Il ventilatore deve consentire il monitoraggio e la visualizzazione almeno di: |  |  |
| - Volume corrente |  |  |
| - Ventilazione minuto |  |  |
| - Frequenza respiratoria |  |  |
| - Pressione delle vie aeree |  |  |
| - Perdite del circuito |  |  |
| - Rapporto inspirazione/espirazione (I:E) |  |  |
| # Presenza di allarmi visivi e acustici configurabili per almeno: |  |  |
| - alta e bassa pressione delle vie aeree |  |  |
| - apnea |  |  |
| - ventilazione minuto |  |  |
| - frequenza respiratoria |  |  |
| - disconnessione del circuito |  |  |
| - batteria scarica |  |  |
| # CARATTERISTICHE ULTERIORI |  |  |
| - utilizzo sia in ventilazione invasiva che non invasiva; |  |  |
| - continuità terapeutica ospedale–domicilio senza necessità di sostituzione del ventilatore durante il trasferimento del paziente; |  |  |
| - elevata autonomia operativa mediante batterie integrate ed espandibili; |  |  |
| - possibilità di utilizzo durante trasporto intra- ed extraospedaliero; |  |  |
| - peso e ingombro contenuti, compatibili con trasporto su carrozzina; |  |  |
| - turbina integrata ad alte prestazioni; |  |  |
| - monitoraggio continuo dei principali parametri respiratori; |  |  |
| - sistema di allarmi configurabili per utilizzo domiciliare; |  |  |
| - interfaccia semplice e rapida per la gestione da parte del personale sanitario e caregiver; |  |  |
| - possibilità di impostazione e monitoraggio della FiO₂ controllata (21–100%), al fine di garantire precisione nell’erogazione della miscela ossigeno/aria in relazione alle necessità cliniche del paziente; |  |  |
| - disponibilità delle principali modalità ventilatorie avanzate, comprese CPAP, PSV, S/T, AVAPS/AVAPS-AE, SIMV, A/C pressione e volume controllato, nonché ventilazione a boccaglio, per consentire adeguata personalizzazione del supporto respiratorio in relazione all’evoluzione clinica del paziente. |  |  |
| # Garanzia FULL RISK almeno 24 mesi, inclusi tutti i tipi di danni anche quelli accidentali ed escluso unicamente il dolo. |  |  |
| # · Inclusione totale di: |  |  |
| # o manutenzione correttiva |  |  |
| # o manutenzione preventiva |  |  |
| # o verifiche di sicurezza |  |  |
| # o controlli funzionali e di qualità |  |  |
| # · Inclusione di tutte le parti di ricambio. |  |  |
| # · Inclusione dei consumabili di manutenzione. |  |  |
| # · Inclusione di tutte le licenze e chiavi hardware/software. |  |  |
| # · Tempo massimo di ripristino: 72 ore solari, con fornitura di muletto immediata in caso di guasti superiori alle 24 ore. |  |  |
| # · Assistenza tecnica con sede operativa in Sicilia. |  |  |
| # · Disponibilità ricambi garantita ≥ 10 anni dal collaudo. |  |  |
| # · Training incluso almeno 3 giorni |  |  |
| # · Manutenzioni preventive secondo costruttore (specificare n./anno). |  |  |
| # · Verifiche di sicurezza elettrica (es. CEI 62-5). |  |  |
| # · Controlli funzionali e prove particolari (specificare n./anno). |  |  |
| # · Programmazione attività periodiche da condividere con la Stazione Appaltante |  |  |

NB qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.