## Foglio1
Denominazione Operatore Economico: …......................................................................................................
VOCE | DESCRIZIONE N.1 SISTEMA PER IMAGING PER LA RILEVAZIONE IN FLUORESCENZA E CHEMILUMINESCENZA DI ACIDI NUCLEICI E PROTEINE | rispondenza ai requisiti | indicazione documento prodotto, pagina e rigo in cui si evince la specifica tecnica richiesta | Note
1 | REQUISITI TECNICI PRINCIPALI
Sistema per l’imaging e la quantificazione di acidi nucleici e proteine in gel elettroforetici (es. agarosio, poliacrilammide) e membrane (western blot) in modalità multicanale tramite fluorescenza (RGB, far-red, near-IR) e chemiluminescenza, con elevata sensibilità e ampio campo visivo
Acquisizione d’immagini in diversi canali sequenziali o in overlay, consentendo analisi multiplex (es. fino a tre proteine in un solo blot) tramite fluorofori differenti, evitando la necessità di stripping e re-probing e normalizzazione tramite total-protein o blot stain-free.
Software di analisi con acquisizione, quantificazione e generazione di report.
Soluzione “all-in-one” per gel e blot, trasmissione UV/white, fluorescenza multicanale e chemiluminescenza, eliminando molteplici strumenti dedicati.
Flusso di lavoro semplificato per la riduzione dei tempi di imaging e post-processing grazie a funzioni automatiche (auto-focus, auto-exposure, tray riconoscimento).
Capacità di sovrapposizione di segnali e analisi multiplex
CARATTERISTICHE HARWARE PRINCIPALI
2 | SENSORE/CAMERA
Sensore CCD raffreddato, ad alta risoluzione (circa 6 megapixel)
Gamma dinamica elevata: >4 ordini di grandezza (cioè >10⁴) per consentire quantificazione accurata e ampio range di segnale
3 | AREA IMMAGINE/CAMPIONE
Area massima del campione (gel o blot) utilizzabile: non inferiore a 28×36 cm (L × W) per il piano campione
Area immagine effettiva (field of view): non inferiore a 21×16 cm (L × W)
4 | FONTI DI ILLUMINAZIONE ED ECCITAZIONE
Fonte UV trasmissiva (Trans-UV) ~302 nm per cromatogrammi o gel con coloranti UV
Illuminazione epi-white (luce bianca incidente)
Trans-blue (450-490 nm)
Epi-blue 460-490 nm, epi-green 520-545 nm, epi-red 625-650 nm, epi-far-red 650-675 nm, epinear-IR 755-777 nm
5 | FILTRI DI EMISSIONE
Ruota porta-filtro motorizzata con almeno 6 posizioni: 5 per filtri, 1 posizione aperta (senza filtro) per chemiluminescenza. • ~590/110 nm standard (gel proteine/DNA) • 518-546 nm (blu) • 577-613 nm (verde/ arancio) • 675-725 nm (rosso) • 700-730 nm (far-red) • 813-860 nm (near-IR)
MODALITÀ OPERATIVE SUPPORTATE
6 | FLUORESCENZA MULTIPLEX
Il sistema consente di rilevare più fluorofori (ad esempio fluorofori in bande rosso, verde, far-red o near-IR) in un’unica acquisizione o in acquisizioni multiple sovrapposte
Permette analisi multiplex di blot: ad esempio fino a tre proteine in un’unica membrana senza necessità di stripping e re-probing
7 | Chemiluminescenza
Acquisizione di blot con substrati chemiluminescenti
Modalità di acquisizione ottimizzate per esposizioni lunghe, con ampia gamma dinamica
8 | Gel e blot colorimetrici
Supporta gel e blot colorimetrici (es. Coomassie, silver, ethidium bromide) e gel stain-free per normalizzazione totale proteica
Supporto per immagini a UV trasmissione per coloranti ad eccitazione UV
9 | Funzionalità automatiche e tray campione
Touch-screen integrato (non inferiore a 12″) con interfaccia utente intuitiva
Auto-focus e auto-esposizione (modalità rapida o ottimale) per rendere più semplice l’acquisizione
Riconoscimento automatico del tipo di vassoio/campione inserito (gel, blot, UV, stain-free) e consequenziale regolazione parametri di imaging e software
Disponibilità di più vassoi pre-configurati per diverse applicazioni: gel, blot UV/stain-free, ethidium bromide, SYBR stains, Coomassie Blue, silver, ecc.
10 | Integrazione software
Software integrato sul computer interno (incluso nel sistema) + possibilità d’installazione desktop esterno che consente acquisizione, quantificazione, sovrapposizione canali, normalizzazione (es. total-protein), esportazione in formati immagine e generazione di report.
Capacità di esportare file SCN, TIFF, JPEG a 8 o 16 bit.
Software aggiuntivo per la visualizzazione di immagini ed analisi, versione stand-alone per piattaforme PC o Mac
Connettività: Ethernet/USB
11 | Dimensioni e condizioni operative
Peso strumentale: circa 35 kg.
Dimensioni (L × W × H): circa 60 × 50 × 55 cm.
Alimentazione: 100-250 V (AC) compatibile con standard internazionali.
Condizioni ambientali: temperatura operativa tipica 10-28°C, umidità relativa fino a 85% non condensante.
LA FORNITURA DOVRÀ INCLUDERE
12 | Corso teorico-pratico per il personale, volto alla spiegazione delle caratteristiche tecniche della strumentazione, delle principali funzioni del software e sull’impiego dello strumento
13 | Assistenza tecnica in loco gestita da tecnici diretti e certificati
14 | Gruppo UPS fornito in dotazione allo strumento per il funzionamento anche in assenza di rete elettrica, fino al completamento del protocollo di analisi in uso.
15 | Garanzia FULL RISK non inferiore a 24 mesi: -si considerano inclusi nella garanzia anche i danni accidentali ed esclusi solo guasti riconducibili a dolo; -si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione, periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature; -si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna; -si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.); -si considerano esclusi solo eventuali consumabili monouso; -si considerano incluse nella fornitura tutte le “chiavi” hardware e software di componenti/moduli integrati nel sistema. In particolare dovranno essere fornite tutte le procedure necessarie per eseguire le eventuali configurazioni; -si richiede nella garanzia tempo di risoluzione dei guasti non superiore alle 72 ore solari dalla chiamata (disponibilità di muletto); -si richiede un’assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona o comunque in territorio italiano. N.B. Indicare la sede operativa; -si richiede la disponibilità di parti di ricambio deve essere garantita per almeno 10 anni dal collaudo. N.B. Qualora ciò non fosse possibile, in caso di guasti non risolvibili, la ditta fornitrice dovrà sostituire, a costo zero, l’apparecchiatura con un’altra con analoghe o superiori caratteristiche tecnico-cliniche e funzionali; -si richiede il training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze dell’Azienda (Stazione Appaltante). N.B. Indicare il numero di giorni di training formativo offerto; -si devono eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di manutenzioni preventive/anno previste dal costruttore e che saranno garantite durante tutto il periodo della fornitura. -si devono eseguire tutte le necessarie verifiche di sicurezza elettrica previste dal costruttore e comunque previste dalle normative vigenti (Es. CEI 62-5); -si devono eseguire tutti i necessari controlli funzionali/controlli di qualità attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali “prove particolari” previste dal costruttore. N.B. Specificare il numero di controlli funzionali/anno che saranno garantiti durante tutto il periodo della fornitura; -si prevede che la ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica e All’Ufficio Tecnico, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, ecc,). N.B. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della stazione appaltante dovrà essere garantita dalla ditta stessa.
Sono ammesse le soluzioni proposte che ottemperino in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti
Il Legale Rappresenate
….............................................