## materiale vario pnrr
voce | DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO RICHIESTO | Q.tà per confezione | n. Confezioni richieste (a) | Casella in cui la ditta indica di possedere le cratteristiche tecniche richieste (SI/NO) | u.m. | prezzo unitario (b) | prezzo complessivo (axb) Iva esclusa | iva applicata | costo dell'iva | prezzo complessivo fornitura Iva inclusa | CND | NUMERO DI REPERTORIO | CPV | tempi di consegna dall'invio dell'ordine tramite canale NSO | EVENTUALI NOTE
1 | Colonna nanoUHPLC a fase inversa C18 con emettitore ESI integrato, diametro interno 75 µm, lunghezza 750 mm, particelle completamente porose da 2 µm, progettata per applicazioni proteomiche ad elevata risoluzione mediante nanoLC-MS/MS. Compatibile con sistemi di ionizzazione Easy-Spray® o equivalenti. Idonea al funzionamento ad altissima pressione (≥1000 bar), completa di connessioni a basso volume morto, frit integrato ed emettitore ottimizzato per garantire elevata stabilità dello spray, massima efficienza cromatografica, ridotta dispersione extracolonna, basso bleeding e elevata riproducibilità inter- lotto. | 1 | 1
2 | Colonna nanoUHPLC a fase inversa C18 con emettitore ESI integrato, diametro interno 75 µm, lunghezza 500 mm, particelle completamente porose da 2 µm, progettata per applicazioni proteomiche ad elevata risoluzione mediante nanoLC-MS/MS. Compatibile con sistemi di ionizzazione Easy-Spray® o equivalenti. Idonea al funzionamento ad altissima pressione (≥1000 bar), completa di connessioni a basso volume morto, frit integrato ed emettitore ottimizzato per garantire elevata stabilità dello spray, massima efficienza cromatografica, ridotta dispersione extracolonna, basso bleeding e elevata riproducibilità inter-lotto. | 1 | 1
3 | Colonna nanoUHPLC a fase inversa C18 con emettitore ESI integrato, diametro interno 75 µm, lunghezza 150 mm, particelle completamente porose da 2 µm, progettata per applicazioni proteomiche ad elevata risoluzione mediante nanoLC-MS/MS. Compatibile con sistemi di ionizzazione Easy-Spray® o equivalenti. Idonea al funzionamento ad altissima pressione (≥1000 bar), completa di connessioni a basso volume morto, frit integrato ed emettitore ottimizzato per garantire elevata stabilità dello spray, massima efficienza cromatografica, ridotta dispersione extracolonna, basso bleeding e elevata riproducibilità inter- lotto. | 1 | 3
4 | Cartuccia di preconcentrazione (trap column) per nanoUHPLC a fase inversa C18, lunghezza 5 mm, destinata alla concentrazione, desalinizzazione e pulizia on-line di peptidi e digesti proteici prima della separazione analitica. Compatibile con sistemi nanoLC-MS/MS e con colonne analitiche dotate di interfaccia Easy-Spray® o equivalente. Basso volume morto, elevata capacità di ritenzione e ridotto bleeding. Confezione da 3 pezzi | 3 | 2
5 | Colonna UHPLC HILIC con fase stazionaria funzionalizzata con gruppi poliamminici/polietilenimina (PEI), diametro interno 1,0 mm, lunghezza 150 mm, particelle da 3 µm. Elevata ritenzione di composti altamente polari, metaboliti e peptidi. Stabile in un ampio intervallo di pH, idonea al funzionamento ad alta pressione, basso bleeding, elevata efficienza cromatografica e piena compatibilità con sistemi LC-MS ad alta risoluzione. | 1 | 1
6 | Colonna UHPLC a fase inversa C18 polare (AQ), utilizzabile con fasi mobili acquose fino al 100%, silice ad elevata purezza, fase completamente end-capped e bassa attività silanolica, diametro interno 1,0 mm,lunghezza 100 mm, particelle da 1,9 µm. Idonea a funzionamento ad altissima pressione (≥1000 bar), caratterizzata da elevata efficienza cromatografica, eccellente simmetria dei picchi, basso bleeding e piena compatibilità con sistemi LC-MS ad alta risoluzione. | 1 | 1
7 | Colonna UHPLC a fase inversa C18 polare (AQ), utilizzabile con fasi mobili acquose fino al 100%, silice ad elevata purezza, fase completamente end-capped e bassa attività silanolica, diametro interno 1,0 mm,lunghezza 50 mm, particelle da 1,9 µm. Idonea a funzionamento ad altissima pressione (≥1000 bar), caratterizzata da elevata efficienza cromatografica, eccellente simmetria dei picchi, basso bleeding e piena compatibilità con sistemi LC-MS ad alta risoluzione. | 1 | 2
8 | Colonna UHPLC a fase inversa C18 ad elevata selettività cromatografica, silice ad elevata purezza con fase completamente end-capped, diametro interno 1,0 mm, lunghezza 50 mm, particelle da 1,9 µm.Progettata per separazioni ad alta efficienza e riproducibilità di composti con diversa polarità, utilizzabile ad altissima pressione (≥1000 bar), basso bleeding e piena compatibilità con sistemi LC-MS ad alta risoluzione. | 1 | 2
9 | Colonna UHPLC a fase inversa C18 ad elevata selettività cromatografica, silice ad elevata purezza con fase completamente end-capped, diametro interno 1,0 mm, lunghezza 100 mm, particelle da 1,9 µm.Progettata per separazioni ad alta efficienza e riproducibilità di composti con diversa polarità, utilizzabile ad altissima pressione (≥1000 bar), basso bleeding e piena compatibilità con sistemi LC-MS ad alta risoluzione. | 1 | 2
10 | Kit completo, standardizzato e validato per metabolomica quantitativa ad alta risoluzione, destinato all'analisi simultanea di oltre 400 metaboliti appartenenti ad almeno 11 classi chimiche (amminoacidi, ammine biogene, zuccheri, acilcarnitine, lisofosfatidilcoline, fosfatidilcoline, sfingomieline, ceramidi, esteri del colesterolo, digliceridi e trigliceridi). Il kit dovrà essere compatibile con sistemi UHPLC accoppiati a spettrometri di massa Orbitrap ad alta risoluzione (es. Exploris/Q Exactive o equivalenti) e comprendere tutti i reagenti e consumabili necessari all'analisi di almeno 80 campioni, inclusi piastra a 96 pozzetti con standard interni predepositati, standard di calibrazione, materiali di controllo qualità multilevel, miscele per system suitability test, protocolli validati di preparazione del campione e metodi di acquisizione e quantificazione specifici per HRMS. Il kit dovrà garantire workflow quantitativo standardizzato, elevata riproducibilità inter-laboratorio, piena tracciabilità dei risultati e compatibilità con software dedicato per elaborazione automatizzata dei dati e controllo qualità. Per esclusivo uso di ricerca (RUO). | 1 | 1 kit
11 | Microprovette da 1,5 mL in polipropilene a bassissimo legame proteico (Low Protein Binding), DNase/RNase free, prive di pirogeni, idonee per preparazione di campioni proteomici e metabolomici, elevata resistenza alla centrifugazione (≥20.000 × g), compatibili con temperature da -80 °C a +121 °C. | 2500 | 1
12 | Dispositivi per ultrafiltrazione centrifuga con membrana rigenerata a basso legame proteico, cut-off molecolare nominale 3 kDa, volume nominale 0,5 mL, idonei per protocolli FASP (Filter Aided Sample Preparation), compatibili con digestione proteolitica e desalting di campioni destinati ad analisi LC- MS/MS recovery >90%, compatibile con centrifugazione fino a 14.000 × g. | 96 | 2
13 | Filtri centrifughi monouso non sterili con membrana in cellulosa acetata a basso adsorbimento proteico, compatibili con microprovette standard, destinati alla chiarificazione e filtrazione di campioni biologici per applicazioni LC-MS. | 100 | 2
14 | Dispositivi monouso tipo StageTip contenenti materiale C18 ad alta purezza specificamente progettato per desalting di peptidi destinati a nanoLC-HRMS, con recovery >95%, volume nominale 200 µL, basso bleeding e compatibilità con solventi ad alta percentuale di acetonitrile e acido formico. | 96 | 2
15 | Ditiotreitolo (DTT) di grado molecolare ≥99%, idoneo per biologia molecolare e proteomica, utilizzabilequale agente riducente per preparazione di campioni destinati a spettrometria di massa. | 1 g | 1
16 | Iodoacetamide di purezza ≥99%, grado proteomica/biologia molecolare, idonea all'alchilazione delle cisteine dopo riduzione con DTT, compatibile con protocolli LC-MS/MS. | 5 g | 1
17 | Tripsina modificata "Sequencing Grade", stabilizzata contro autolisi, elevata specificità di digestione proteica con clivaggio Lys/Arg, idonea per digestione enzimatica di campioni destinati a proteomica quantitativa mediante HRMS. Confezionamento in aliquote monouso (5 × 20 µg) per minimizzare cicli di congelamento/scongelamento. | 5 × 20 µg | 5
18 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane di grado biologia molecolare, purezza ≥99%, idoneo per preparazione di tamponi per estrazione e digestione proteica destinati a spettrometria di massa. | 500 g | 1
19 | Miscela di inibitori delle proteasi ad ampio spettro, priva di EDTA, compatibile con digestione enzimatica e analisi LC-MS/MS, idonea alla protezione dei campioni durante estrazione proteica. | 1 flacone | 2
20 | Soluzione di Triton X-100 per uso in biologia molecolare, idonea per lisi cellulare e solubilizzazione delle proteine, elevata purezza e compatibilità con protocolli proteomici. | 100 mL | 1
21 | Kit fluorimetrico per la quantificazione delle proteine nel range Broad Range, compatibile con fluorimetro Qubit, comprendente reagente, buffer e standard di calibrazione per almeno 100 determinazioni. Elevata accuratezza e sensibilità nella quantificazione proteica. | 1 kit | 1
22 | Bicarbonato di ammonio di purezza ≥99,5%, grado LC-MS, idoneo alla preparazione di tamponi volatili per digestione proteica e spettrometria di massa. | 1 kg | 1
23 | Sodio dodecil solfato (SDS) di grado biologia molecolare, purezza ≥99%, idoneo per lisi cellulare ed estrazione proteica, compatibile con protocolli FASP e preparazione di campioni per proteomica. | 100 g | 1
voce | Specifiche tecniche del prodotto | quantità |  | Casella in cui la ditta indica di possedere le cratteristiche tecniche richieste (SI/NO) | u.m. | prezzo unitario (b) | prezzo complessivo (axb) Iva esclusa | iva applicata | costo dell'iva | prezzo complessivo fornitura Iva inclusa | CND | NUMERO DI REPERTORIO | CPV | tempi di consegna dall'invio dell'ordine tramite canale NSO | EVENTUALI NOTE
1 A) | Human Tenascin C ELISA Kit,Serum-plasma (colorimetrico) | 2
2 B) | Human Heart-type Fatty Acid Binding Protein (H-FABP) Kit, ELISA (colorimetrico) | 2
| Indicare le spese di trasporto per tutta la fornitura (da cella 2 a cella 28) | *