Oggetto: Acquisto di n. 2 lenti oftalmiche per trattamenti laser retinici e del glaucoma da destinare all’U.O.C. di Oculistica dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, con le caratteristiche tecniche indicate nella tabella seguente.

Elementi tecnici

N. 1 Lente fundus ad ampio campo per fotocoagulazione retinica

| Quantità | Caratteristiche tecniche minime | Casella in cui la ditta indica di possedere le caratteristiche tecniche richieste (SI/NO) | EVENTUALI NOTE (ad esempio la caratteristica tecnica non posseduta o altro) | Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine | Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità | codice CPV (ovverosia sistema di classificazione unico europeo creato per descrivere l'oggetto degli appalti pubblici) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 1 Lente fundus ad ampio campo per fotocoagulazione retinica | - Lente a contatto oftalmica per fotocoagulazione retinica periferica. - Design asferico multiplo ad elevata qualità ottica. - Campo di osservazione statico ≥160°. - Campo dinamico ≥180°. - Ingrandimento dell'immagine compreso tra 0,45× e 0,55×. - Ingrandimento dello spot laser compreso tra 1,8× e 2,2×. - Visualizzazione fino all'estrema periferia retinica con minima distorsione. - Elevata trasmissione luminosa. - Trattamento antiriflesso multistrato. - Flangia di stabilizzazione. - Compatibilità con laser Argon, 532 nm, diodo e sistemi multispot. - Utilizzabile anche in presenza di pupille di diametro ridotto. |  |  |  |  |  |
|  | Indicazioni • Panfotocoagulazione retinica (PRP). • Trattamento della retinopatia diabetica proliferante. • Occlusioni venose retiniche. • Neovascolarizzazioni retiniche. • Trattamento di lesioni periferiche. |  |  |  |  |  |

Elementi tecnici

n. 1 Lente di Hoskins per lisi laser delle suture in nylon, Modello “Hoskins Nylon Suture Laser Lens” o equivalente

| Quantità | Caratteristiche tecniche minime | Casella in cui la ditta indica di possedere la cratteristica tecnica richiesta (SI/NO) | EVENTUALI NOTE | Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine | Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. 1 Lente di Hoskins per lisi laser delle suture in nylon, Modello “Hoskins Nylon Suture Laser Lens” o equivalente | Destinazione d'uso: Lente a contatto oftalmica progettata per la lisi laser delle suture in nylon dopo interventi di: o Trabeculectomia o Chirurgia della cataratta o Altri interventi oftalmici che prevedono suture corneali o sclerali in nylon. o La lente deve permettere la visualizzazione ottimale delle suture subcongiuntivali e facilitare il trattamento laser riducendo la dispersione del fascio. |  |  |  |  |
|  | • Caratteristiche tecniche: o Ingrandimento immagine: 1,20× o Ingrandimento dello spot laser: 0,83× o Diametro della superficie di contatto: 3 mm o Lunghezza dell'impugnatura: 79 mm o Materiale ottico: vetro ottico ad elevata trasparenza o Rivestimento ottico: trattamento antiriflesso a banda larga (Broad Band Anti-Reflective Coating) o Flangia integrata: sì o Design: con flangia per retrazione palpebrale e compressione congiuntivale o Sterilizzazione: non sterile, riutilizzabile o Disinfezione: secondo protocollo del produttore |  |  |  |  |
|  | Compatibilità: Indicata per l'utilizzo con: o Laser Argon o Laser a diodo |  |  |  |  |
|  | • Caratteristiche funzionali: o Compressione dei vasi congiuntivali per ridurre il sanguinamento superficiale. o Miglioramento della visualizzazione delle suture in nylon. o Stabilizzazione del bulbo durante il trattamento. o Retrattore palpebrale incorporato grazie alla flangia. o Riduzione delle riflessioni del fascio laser mediante rivestimento antiriflesso. o Elevata precisione nella focalizzazione del laser sulla sutura. |  |  |  |  |
|  | • Vantaggi clinici: o Maggiore precisione nella lisi delle suture. o Riduzione dei movimenti oculari durante il trattamento. o Ottima trasmissione dell'energia laser. o Procedura ambulatoriale rapida e sicura. o Ampia diffusione nella chirurgia del glaucoma e della cataratta. |  |  |  |  |
|  | • Specifiche dimensionali: Caratteristica; Valore. Codice; OHSA. Ingrandimento immagine; 1,20×. Ingrandimento spot laser; 0,83×. Diametro contatto; 3 mm. Lunghezza impugnatura; - mm. |  |  |  |  |
|  | • Indicazioni cliniche: o Lisi delle suture dopo trabeculectomia. o Lisi selettiva delle suture corneali dopo chirurgia della cataratta. o Riduzione dell'astigmatismo indotto da sutura. o Modulazione della filtrazione dopo chirurgia del glaucoma. |  |  |  |  |
|  | • Conformità: o Dispositivo medico marcato CE. o Prodotto secondo gli standard internazionali applicabili ai dispositivi ottici oftalmici. |  |  |  |  |